## Slide 1: Instrumentacija, kontrola kvalitete in varstvo pred sevanji v nuklearni medicini
Tečaj iz varstva pred sevanji
oktober 2018

## Slide 2: Vrste aparatov-detektorjev
merilniki sevanja
gama kamere
števci:
  Gama števci
  Beta števci
  tekočinski scintilacijski števci
drugi aparati

## Slide 3: Vrste detektorjev glede na področja uporabe
Detektorji povezani s pripravo radiofarmakov
  radionuklidni kalibrator
  Skener kromatografskih ploščic
  Gama števec
Detektorji radioaktivnosti v pacientu
  gama kamera
  Števec privzema
  WBC
Detektorji za varstvo pred sevanji
  merilnik hitrosti doze
  merilnik kontaminacije

## Slide 4: Radionuklidni kalibrator
Služi za določanje aktivnosti radioaktivnega odmerka namenjenega za diagnostiko ali terapijo
Princip delovanja
  plinski detektor  ionizacijska celica obdaja odprtino, v katero vstavimo aktivnost
sevanje iz vzorca prodre v ionizacijsko celico in povzroči ionizacije plina
  Merimo električni tok, ki je sorazmeren številu ionizacij v celici
  Za vsak izotop obstaja umerjen kalibraciski faktor, preko katerega se preračuna aktivnost iz izmerjenega toka
  Velikost električnega toka izražamo kot aktivnost v Bq (Ci)

## Slide 5: Delovanje plinskih detektorjev
Dve elektrodi
  katoda- in anoda+, med katerima je napetost
Med elektrodama je plin
  v normalnih pogojih ni toka
Sevanje v plinu povzroči ionizacije: električni tok
  katoda privlači + ione
  anoda privlači – ione
Merimo električni tok
Karakteristike detektorja so odvisne od:
  zgradbe
  vrste plina
  napetosti med katodo in
  anodo

## Slide 6: QC Radionuklidnega kalibratorja
VALIDACIJSKI postopek
  Ob instalaciji, letno ali pri servisnih posegih
  test linearnosti
  točnost kalibratorja
  vpliv geometrije telesa na meritev radioaktivnosti
Dnevni test:
  Ozadje (ugotavljanje kontaminacije)
  Vrednosti tokov in hisokih napetosti
  testiranje z referenčnim virom sevanja Cs-137
    Test konstantnosti delovanja (ni enako kot test točnosti)
Pomembno redno testiranje
  Zagotavljanje točnosti delovanja
  Zagotavljanje varnosti za pacienta in delavca
  Ob večjih odstopanjih je potrebno ukrepati!
    Odpraviti težavo ali izvesti servis

## Slide 7: QC čitalca kromatografskih ploščic
Aparat s scintilacijskim detektorjem
Uporablja se v procesu kontrole kvalitete pripravljenih radiofarmakov
  radiokemijska čistota
Ob instalaciji in servisnih posegih se izvede VALIDACIJSKI postopek:
  test linearnosti
  test določanja energijske ločljivosti

## Slide 8: Tipi gama kamer
Planarna enoglava (Anger scintillation camera)
SPECT (enoglava, dvoglava, troglava)
PET

## Slide 9: Osnovna zgradba gama kamere
Kamera
  nosilno ogrodje (Gantry)
  Detektorska glava
    Kolimator
    Scintilacijski kristal
    Fotopomnoževalke (PMT)
    Vezje za določitev pozicije in višine impulza
  Miza (opcijsko)
Vizualizacija persistence - prikaz trenutnega dogajanja (opcijsko)
Obdelovalni računalnik
  Rekonstrukcijska programska oprema
  Obdelovalna programska oprema

## Slide 10: Princip zajemanja podatkov
γ - žarki
01000111010101
2D slikanje

## Slide 11
Kako nastane slika?
Projekcija 3D organa na 2D sliko
Lahko pride do prekrivanja struktur

## Slide 12: Osnovni problem NM preiskav
Pri nuklearno medicinskem slikanju lahko zberemo majhno število impulzov
Zelo majhen delež izsevanih žarkov detektiramo (1/100000)
  Vidno polje gama kamere
  Kolimacija žarkov (le vzporedni, ki padajo pravokotno na kristal)
  Diskriminacija žarkov izven energijskega polja
  Izkoristek kamere
    Omejitev kristala
    Omejitev elektronike
  Omejitev števnosti kamere
Zaradi tega:
  Imajo nuklearno medicinske slike nižjo ločljivost in več šuma kot radiološke slike
  Slikanje je dolgotrajno (od nekaj minut do 1 ure)

## Slide 13: Možne rešitve problema majhne števnosti
Aktivnost
  + Z višjo aktivnostjo dobimo več podatkov
  ─ Neetično, ker pacienta neupravičeno obsevamo
Čas
  + S podaljšanjem časa zberemo več podatkov
  ─ Že tako dolgotrajno slikanje, administrativno neupravičeno
Velikost slikovne matrike polja
  + Z manjšanjem matrike dobimo več podatkov v 1 slikovni element
  ─ Zmanjšamo prostorsko ločljivost slike
Pacienta damo čim bližje detektorju
Z izbiro kolimatorja
  + Izbira kolimatorja glede na potrebo slikanja
  ─ Vsak kolimator ima tudi svoje slabosti

## Slide 14: Kolimatorji
„Luknjice v svincu“ – svinčeno satovje (septe)
Opravljajo nalogo leče pri fotoaparatu
Kolimirajo gama žarke
  Do kristala pridejo le vzporedno usmerjeni žarki
  S pravokotno smerjo na detektor
Ustvarijo urejeno projekcijo izsevanih žarkov
Zaustavijo veliko število nepravilno usmerjenih žarkov

## Slide 15: Tipi kolimetrjev
Paralelni
  LEHR (Low Energy High Resolution)
  ME (Medium energy)
  HE (High energy)
Neparalelni
  Konvergentni (Poveča)
  Divergentni (Zmanjša)
  Feanbeam
Pinhole
  Omogoča povečavo
  Obrne sliko
  Zahteva enakomerno oddaljenost in naklon od izvora
  Zelo občutljiv na spremembo razdalje

## Slide 16: Izbira napačnega kolimatorja
Izbira kolimator za prenizke energije
  Dobimo zvezdast vzorec
    Žarki prebijajo septe
Kolimator za previsoke energije
  Znižana učinkovitost sistema in prostorsko ločljivost slike

## Slide 17: Kristal
Najpogosteje uporabljeni kristali
  NaI (Tl)  Konvencionalna in SPECT gama kamera
  CsI  Posebne izvedbe gama kamer in detektorjev
  LSO  PET
  CZT  Polprevodniški detektor

## Slide 18: Kvaliteta slike zaradi razdalje objekta od detektorja
Prevelika razdalja do detektorja
  Nižja števnost in učinkovitost sistema
  Slabša prostorska ločljivost

## Slide 19: SPECT
Princip delovanja detektorjev je enak principu kot pri gama kameri
Rotirajoči 1 ali več detektorjev so montirani na ogrodje gama kamere
Detektor se zavrti okoli objekta z majhnimi rotacijskimi premiki
Posneta serija slik se rekonstruira v 3D sliko

## Slide 20: PET
Uporaba pozitronskih sevalcev
Detektiramo para anihilacijskih fotonov z energijo 511keV
Detektorski sistem razporejen v krogu
Več detektorskih obročev (ring) razporejenih v fiksnem, nerotirajočem gantry-ju
Moderni PET-i brez fizične kolimacije

## Slide 21: QC testi
Zaradi zagotavljanja zmanjševanja obremenitve pacientov in osebja, kakor tudi okolja je potrebno na opremi, ki se uporablja za diagnosticiranje, opravljati redno kontrolo kvalitete.
Za zagotavljanje kontrole kvalitete se v nuklearni medicini uporabljajo predvsem NEMA (National Electrical Manufacturers Association) standardi, ki predpisujejo postopke in pogostost.
Kontrolo kvalitete je potrebno izvajati od priprave radiofarmaka pa do končnega izvida.

## Slide 22: QC testi
Meritev ozadja BKG
PEAK (Mesto energijskega vrha)
Učinkovitost sistema (Efficiency)
Ploskovna enakomernost
  Notranja (Intrinsic) – Brez kolimatorja
  Sistemska (Extrinsic, System) – S kolimatorjem
Ločljivost
  Z bar fantomom ali z PSF
Linearnost
  Z bar fantomom
Energijska ločljivost
SPECT
  Center rotacije (COR)
  Ločljivost in enakomernost (NEMA ali Jaszczak fantom)

## Slide 23: QC Zamaknjen energijski vrh (PEAK)
Pri zamaknjenem PEAKu se zaradi uporabe energijskega okna
  uporabni signali fotovrha zavržejo
  beležijo se signali izven fotovrha
    v področju comptosnkega sipanja
Zmanjšana učinkovitost sistema
  slabša števnost
  Informacija o privzemu radioizotopa ne velja več
Diagnostična vrednost slike je oporečna

## Slide 24: QC učinkovitost sistema - Efficiency
Učinkovitost sistema predstavlja pretvorbeni faktor med številom zabeleženih impulzov v 1 min in aktivnostjo, ki jo slikamo
  Eff = (Št. Imp./min)/A[MBq]
Znižana učinkovitost
  slabša števnost
  Informacija o privzemu radiofarmaka ne velja več
Pred izvajanjem slikanja je potrebno težavo odpraviti

## Slide 25: QC enakomernost slike
Notranja – intrinzična
  Brez kolimatorja
Zunanja – ekstrinzična
  S kolimatorjem
Test enakomernosti slike mora biti znotraj mej proizvajalca, sicer je potrebno izvesti korekcijo

## Slide 26: Neenakomernost
Področje neenakomernosti bi lahko zmotno tolmačili kot znižano aktivnost
Slika je diagnostično sporna

## Slide 27: Ploskovna neenakomernost in korekcija

## Slide 28: Poškodbe kristala in težave s PMT

## Slide 29: Poškodbe kolimatorja
Fizična poškodba kolimatorja
  Zmotno lahko tolmačimo kot povišano aktivnost ali lezijo
Sesedanje svinca
  Opazi se kot neenakomernost slike
    ki se je ne da odpraviti s korekcijami, saj jih izvajamo brez kolimatorja

## Slide 30: QC Ločljivost
Katero področje na fantomu se še jasno vidi?
Ločljivost mora biti časovno konstantna in v skladu z navedbami proizvajalca
Prostorska ločljivost vpliva na diagnostično vrednost slike
  v NM je ločljivost cca. 1cm pri planarni, cca. 0,7cm pri SPECT in 0,5cm pri PET
  2 bližnjih točk, ki sta manjši kot je prostorska ločljivost kamere ne moremo ločiti med sabo

## Slide 31: QC linernosti in korekcija
Zaradi nelinearnosti se točke izrišejo drugje na sliki
Slika je diagnostično sporna

## Slide 32: Energijska ločljivost
Sposobnost ločiti dve različni energiji, ki sta blizu skupaj

## Slide 33: Ločljivost in enakomernost SPECT kamere
Zaradi rekonstrukcije slike je enakomernost pri SPECT slikanju zelo pomembna
  Nastanejo lahko artefakti
Enakomerna slika brez artefaktov
Prisotni artefakti

## Slide 34: Merilniki hitrosti doze
Uporabljajo se za nadzor sevanja
Prenosni merilniki
Stacionarne sonde: namenjene za stalni nadzor laboratorijev, skladišč...
Princip delovanja
  plinski detektor  ionizacijska celica
  NaI detektor  scintilacijski
  izmerjen električni tok interpretiramo kot hitrost doze [mSv/h]
  merijo γ sevanje v širokem intervalu energij in intenzitet ~10keV-7MeV; ~100nSv/h-100Sv/h

## Slide 35: Merlniki hitrosti doze
Uporabljamo jih, ko je količina sevanja previsoka za uporabo kontaminacijskega monitorja
Poda nam informacijo o hitrosti doze na določeni razdalji od vira sevanja
  Kakšno dozo bomo prejeli v obdobju 1 ure na mestu meritve
Na razdalji
Hitrost doze v µSv/h

## Slide 36: Merilniki kontaminacije
Uporablja se za nadzor kontaminacije
Prenosni merilniki
Stacionarni: za kontrolo kontaminacije dlani, stopal
Veliko zajemno okno za veliko občutljivost
  Hitro pride v nasičenje  potrebujemo merilec hitrosti doze
plinski detektor  proporcionalni števec plin v detektorju: Ar, Xe
Scintilacijski detektor s PMT
Meri lahko gama in beta, tudi alfa sevanje
Meritev izvajamo z zelo kratki razdalji
  < 1cm
  Paziti moramo, da ga ne kontaminiramo
Lahko je kombiniran z merilcem hitrosti doze v eni napravi