## Slide 1: Varstvo delavcev pred ionizirajočim sevanjem – nuklearna medicina
Tečaj iz varstva pred sevanji
Oktober 2018

## Slide 2: Temelji varstva pred sevanji
Priporočila Mednarodne komisije za radiološko zaščito ICRP (International Commision on Radiological Protection)
Mednarodni varnostni standardi Mednarodne agencije za atomsko energijo IAEA (International Atomic Energy Agency)
Direktive Evropske Unije
V Sloveniji Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
Predpis EU/mednarodne pogodbe | Zakonodaja RS
Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014) | Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) (Ur. l. RS 76/17) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1A) (Ur. L. RS 26/19)

## Slide 3: Primer: Basic Safety Standards (BSS)

## Slide 4: Izpostavljenost IO sevanju
poklicna izpostavljenost – delavec
zdravljenje – bolnik
posameznik iz prebivalstva –prebivalec

## Slide 5: Zakon o varstvu pred IO sevanji in jedrski varnosti
Ta zakon ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji, da se kar najbolj zmanjšata škoda za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem in radioaktivna kontaminacija življenjskega okolja ter da se hkrati omogočijo razvoj, proizvodnja in uporaba virov sevanj in izvajanje sevalnih dejavnosti. Za vir sevanja, ki je namenjen pridobivanju jedrske energije, zakon ureja izvajanje ukrepov jedrske in sevalne varnosti, če gre za uporabo jedrskega blaga, pa tudi posebnih ukrepov varovanja.

## Slide 6: Poklicna izpostavljenost sevanju
Definicija iz zakona:
Izpostavljeni delavec:
oseba, ki pri delodajalcu ali kot samozaposleni opravlja delo v okviru sevalne dejavnosti, pri katerem je lahko izpostavljena ionizirajočim sevanjem in lahko prejme dozo, ki presega katero koli predpisano mejno dozo za prebivalce.
ODGOVORNOSTI, POGOJI DELA

## Slide 7: Delodajalec mora zagotoviti (po ZVISJV-1, 29.člen)
1. predhodno oceno narave in obsega tveganja (ocena varstva pred sevanji);
2. izdelavo pisnih postopkov za delo, povezanih z izvajanjem sevalne dejavnosti;
3. upoštevanje obratovalnih omejitev in pisnih postopkov
4. seznanitev izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov
5. usposabljanje oseb, ki so vključene v izvajanje sevalne dejavnosti;
6. razvrstitev izpostavljenih delavcev v dve kategoriji glede na velikost pričakovane izpostavljenosti
7. ustrezno zaščitno in osebno varovalno opremo in preverjanje njene učinkovitosti;
8. izvajanje nadzornih ukrepov in meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih;
9. uporabo ustrezne opreme in postopkov za meritve ter oceno izpostavljenosti;
10. preverjanje učinkovitosti in vzdrževanja opreme in redno umerjanje merilne opreme;
11. zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev;
12. takojšnje obveščanje pristojnih organov v primeru preseganja mejnih doz, radioaktivne kontaminacije delovnega okolja, izgube, kraje ali nepravilne rabe vira sevanja in v primeru izrednega dogodka;
13. izvajanje predpisanih ukrepov varovanja virov sevanja;
14. izvedbo ukrepov po prenehanju uporabe vira sevanja ali prenehanju izvajanja sevalne dejavnosti;
15. načrt zaščite in reševanja ob izrednem dogodku ali navodilo za ukrepanje ob izrednem dogodku;
16. izvedbo ukrepov za sanacijo po izrednem dogodku;
17. vodenje predpisanih evidenc;
18. poročanje v skladu s predpisi

## Slide 8: Odgovornosti izpostavljenega delavca
Ne glede na obveznosti izvajalca sevalne dejavnosti iz prvega odstavka tega člena mora izpostavljeni delavec, zunanji delavec, praktikant in študent kar najbolj sam prispevati k izvajanju ukrepov varstva pred sevanji, kot jih določa ta zakon.
Izpostavljeni delavec mora
upoštevati načela varstva pred sevanji
poznati delovanje merilcev sevanja in pravilno uporabo zaščitne opreme in oblačil
sodelovati z osebo odgovorno za varstvo pred IO sevanji

## Slide 9: Odgovornosti - povzetek
Odgovornosti delodajalca
Zagotoviti delovne pogoje
Zagotoviti zaščitna sredstva
Delavec mora
Spoštovati zaščitne ukrepe
Uporabljati zaščitna sredstva

## Slide 10: Mejne efektivne doze za izpostavljene delavce
Enota s katero izražamo efektivno dozo je Sievert (Sv).
Mejne efektivne doze: - 20 mSv letno za izpostavljene delavce, - 1 mSv letno za posameznike iz prebivalstva - 1 mSv za nerojenega otroka noseče ženske v času do konca nosečnosti
Mejne ekvivalentne doze za posamezne organe: - 500 mSv letno za roke, podlahti, stopala in gležnje - 20 mSv letno za očesne leče - 500 mSv letno za kožo Povprečna efektivna doza zaradi naravnega ozadja v Sloveniji: 2,5 mSv do 2,8 mSv letno.
Navedene omejitve se ne uporabljajo pri obsevanju pacientov med zdravniškimi pregledi ali zdravljenjem. Tam uporabljamo načeli upravičenosti in optimizacije.

## Slide 11
Tveganje Doza
Nesprejemljivo Meja za izpostavljene delavce
Poskrbimo za zaščito vira sevanja
(ustrezni prostori, ščiti, monitoring)
Optimiziramo delovne postopke (izobrazba, tečaji, interna pravila, osebna zaščitna oprema)
Pogojno sprejemljivo
Sprejemljivo Poklicna izpostavljenost
sevanju ALARA
Optimizacija zaščite

## Slide 12: Posebni delovni pogoji
Bonitete “nadomestilo” za obsevanost?
Nosečnost: ZVISJV-1, 38.člen (5) Takoj, ko noseča ženska, ki je izpostavljena delavka ali zunanja delavka, obvesti svojega delodajalca ali izvajalca sevalne dejavnosti o nosečnosti, ji je treba zagotoviti take pogoje, da bo ekvivalentna doza za nerojenega otroka tako nizka, kot je to razumno mogoče doseči, in da ta doza v preostalem obdobju nosečnosti ne bo presegla mejne doze za posameznika iz prebivalstva. Če pa noseča ženska ne želi delati z viri sevanj, jo je treba premestiti na delovno mesto, kjer se ne dela z viri sevanja.

## Slide 13: Razdelitev prostorov nuklearno-medicinskega oddelka
Nadzorovano območje je območje vira sevanja, za katerega veljajo posebna pravila za delo, s katerimi se zagotovi ustrezno varstvo pred ionizirajočim sevanjem ali prepreči širjenje radioaktivne kontaminacije, in do katerega je dostop nadzorovan.
Opazovano območje je območje vira sevanja, ki je pod ustreznim nadzorom zaradi varstva pred sevanji, dostop pa ni omejen.
Vsi prostori klinik za NM so v nadzorovanem področju
Vroči laboratorij
Skladišče radioaktivnih izotopov
Prostori v katerih apliciramo radiofarmake
Prostori v katerih se zadržujejo bolniki po aplikaciji terapevtskih aktivnosti 131I

## Slide 14: Opozorilni znaki

## Slide 15: Izpostavljenost IO sevanju v nuklearni medicini
Notranja izpostavljenost
Radionuklid se IV vbrizga, se ga zaužije ali vnese v telo z vdih
Zunanja izpostavljenost
Viale, brizge, pacienti,…
VIRI SEVANJA

## Slide 16: Izpostavljenost delavca v območju sevanja
Primeri izpostavljenosti sevanju:
Odpiranje embalaže radioaktivnih snovi
Meritve aktivnosti
Shranjevanje virov
Transport virov znotraj oddelka
Priprava radiofarmakov
Aplikacija
Pregledovanje pacienta
Nega radioaktivnega pacienta
Ravnanje z radioaktivnimi odpadki
Nesreče
Notes: These are eamples of work where the external exposure should be considered

## Slide 17: Primer izpostavljenosti – Kontaminacija
Primeri:
Razlitje radioaktivne tekočine
Nesreča pri aplikaciji
Delo z eksperimentalnimi živalmi
Urgentna operacija/avtopsija pacienta, ki je prejel radionuklidno terapijo
Mejna vrednost kontaminacije
gama sevalcev na delovnem okolju je 40Bq/cm2

## Slide 18: Mejne vrednosti kontaminacije - podrobneje
To je 0,8 Bq/cm2
To je 40 Bq/cm2
4 Bq/cm2 za vezano kontaminacijo
UV2, 19. člen (mejne vrednosti kontaminacije človekovega telesa)
(3) Mejna vrednost radioaktivne kontaminacije zunanjih površin kože in vidnih sluznic izpostavljenih delavcev ne sme presegati 8 Bq na 100 cm2 za sevalce alfa in 80 Bq na 100 cm2 za sevalce beta in gama.
  20. člen (mejne vrednosti kontaminacije delovnega okolja)
(1) Mejna vrednost odstranljive radioaktivne kontaminacije površin v nadzorovanem območju in na zunanji strani zaščitnih oblek je 400 Bq na 100 cm2 za sevalce alfa in 4000 Bq na 100 cm2 za sevalce beta in gama. (2) Mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka ne vključujejo trdno vezane kontaminacije, če je z gotovostjo ugotovljeno, da ni nevarnosti pred širjenjem kontaminacije ali vpoja v kožo. (3) Če je na površinah v nadzorovanem območju, na opremi, v oblekah in v perilu vezana radioaktivna kontaminacija, sta mejni vrednosti odstranljive radioaktivne kontaminacije površin v nadzorovanem območju in na zunanji strani zaščitnih oblek 40 Bq na 100 cm2 za sevalce alfa in 400 Bq na 100 cm2 za sevalce beta in gama.

## Slide 19: Hitrosti doze ob pacientu
 | Hitrost doze na razdalji 0.1 m | Hitrost doze na razdalji 1m | Doza sevanja, ki jo prejme pacient
Tc-99m (600 MBq) | 114 µSv/h | 5 µSv/h | 0,006 do 0,014 mSv/MBq
F-18 FDG (350 MBq) | 550 µSv/h | 70 µSv/h | 0,02 mSv/MBq
Hitrost doze ob pacientu je odvisna od energije in aktivnosti vira.
Doza sevanja, ki jo prejmejo delavci, je odvisna od energije, aktivnosti vira in časa izpostavljenosti
Doza sevanja, ki jo prejme pacient, je odvisna od energije, aktivnosti in razpolovnega časa vira

## Slide 20: Pacient kot vir sevanja
Chart: Čas [h]
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 24
600 MBq Tc99m | 600 | 566.4333 | 534.7444 | 504.8284 | 476.586 | 449.9236 | 424.7529 | 378.557 | 337.3854 | 300.6916 | 267.9886 | 238.8424 | 150.6924 | 37.847
370 MBq F18 | 370 | 306.1633 | 253.3404 | 209.6312 | 173.4631 | 143.5352 | 118.7709 | 81.3229 | 55.6821 | 38.1257 | 26.1048 | 17.8741 | 3.9286 | 0.041713
Chart: Čas [h]
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 24
600 MBq Tc99m | 5 | 4.7203 | 4.4562 | 4.2069 | 3.9716 | 3.7494 | 3.5396 | 3.1546 | 2.8115 | 2.5058 | 2.2332 | 1.9904 | 1.2558 | 0.31539
370 MBq F18 | 70 | 57.9228 | 47.9293 | 39.6599 | 32.8174 | 27.1553 | 22.4702 | 15.3854 | 10.5344 | 7.213 | 4.9388 | 3.3816 | 0.74324 | 0.0078916
Chart: 
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 24
600 MBq Tc99m | 5 | 4.7203 | 4.4562 | 4.2069 | 3.9716 | 3.7494 | 3.5396 | 3.1546 | 2.8115 | 2.5058 | 2.2332 | 1.9904 | 1.2558 | 0.31539
370 MBq F18 | 70 | 57.9228 | 47.9293 | 39.6599 | 32.8174 | 27.1553 | 22.4702 | 15.3854 | 10.5344 | 7.213 | 4.9388 | 3.3816 | 0.74324 | 0.0078916

## Slide 21: Letne prejete doze KNM
Chart: 
| 0 do 0,5 mSv | 0,5 do 1,0 mSv | 1,0 do 1,5 mSv | 1,5 do 2,0 mSv | 4,3 mSv
 | 57 | 11 | 11 | 9 | 1
Chart: 
| ZDRAVNIK | DIPL.M.S. | DIPL. INŽ. RAD.
skupaj 00 | 0.5475 | 1.78 | 0.87857
skupaj 01 | 0.5625 | 2.09 | 1.13
skupaj 02 | 0.5 | 2.51 | 0.95714
skupaj 03 | 0.3558 | 1.816 | 1.1711
skupaj 04 | 0.31017 | 1.5363 | 1.3778
skupaj 05 | 0.4408 | 1.447 | 0.93417
skupaj 06 | 0.2664 | 1.1167 | 0.70862
skupaj 07 | 0.18911 | 1.1453 | 0.74625
skupaj 08 | 0.20211 | 1.27 | 0.886
skupaj 09 | 0.305 | 1.2067 | 0.99856
skupaj 10 | 0.39978 | 1.373 | 0.95182
Chart: Delež zaposlenih [%]
| do 0,5mSv | 0,5-1,0mSv | 1,0-1,5mSv | 1,5mSv-2,5mSv
l.2013 | 64.0449 | 15.7303 | 15.7303 | 4.4944
l.2014 | 63.4146 | 23.1707 | 12.1951 | 1.2195
l.2015 | 67.9012 | 23.4568 | 7.4074 | 1.2346
l.2016 | 77.6596 | 21.2766 | 1.0638 | 0
l.2017 | 67.4157 | 22.4719 | 10.1124 | 0

## Slide 22: Izbira osebne zaščite
Je odvisna od: - aktivnosti vira - vrste radionuklida in njegovih kemijskih lastnosti - postopka, ki ga opravljamo
Osnova osebne zaščite pred sevanjem: - Čas - Razdalja - Ščitenje
OSEBNA ZAŠČITA

## Slide 23: Varstvo pred sevanji v nuklearni medicini
Klasična nuklearna medicina:
99mTc 140 keV fotoni
HVL (svinec) ~ 0.3mm
TVL (svinec) ~ 0.99mm
PET:
pozitronski sevalci: 511 keV fotoni
  HVL (svinec) ~ 5mm
  TVL (svinec) ~15mm

## Slide 24: Varstvo pred sevanji - CT
PET/CT, SPECT/CT
Večrezinski CT – večji volumen slikanja
80-140 kVp, 100-380 mA, 1 obrat v manj kot 1 sekundi
Doza na pacienta je lahko precejšnja (1-20 mSv!)
Težavo lahko predstavlja sipano sevanje v sobi in zunaj nje

## Slide 25: Čas
Doza sevanja je sorazmerna
času izpostavljenosti
Doza = HitrostDoze x Čas
Zmanjšajmo čas stika z virom sevanja, kolikor nam le dopušča delovni postopek
Vežbanje posameznega postopka z uporabo ne-radioaktivnih nadomestkov

## Slide 26: Razdalja
Razdalja
Hirtost-doze
Hitrost-doze  1/(razdalja)2
Izpostavljenost se zmanjšuje s kvadratom razdalje:
Dolgi ročaji instrumentov pri ravnanju z viri (npr. pincete)
Veliki prostori na oddelku, kjer so prisotni pacienti

## Slide 27: Primer: Pacient z I-131
1000 MBq
I-131
0 0.5 1 2 m
0.5 0.1 0.06 0.03 mSv/h

## Slide 28: Ščitenje virov sevanja
vpadlo sevanje
prepuščeno
sevanje
Debelina zaščite

## Slide 29: Ščitenje virov sevanja
Izbira ščitnika je odvisna od:
radionuklida
aktivnosti

## Slide 30: Ščitenje pozitronskih sevalcev
Zaščita visoko energijskih virov zahteva svinec precejšnje debeline (cm)

## Slide 31: Izpostavljenost različnim radionuklidom
Radionuklid | -konstanta (Sv/h MBq) | TVL (mm Pb) | Doza na kožo (mSvcm2/MBqh
F-18 | 0,185 | 17 | 1950
Co-57 | 0.016 | 0.7 | 78
Y-90 |  | !9mm plastike | 2030
Tc-99m | 0.017 | 0.9 | 243
In-111 | 0.084 | 2.5 | 376
I-125 | 0.034 | 0.06 | 417
I-123 | 0.044 | 1.2 | 365
I-131 | 0.057 | 11 | 1694

## Slide 32: Uporabni definiciji
Konstanta hitrosti doze (-konstanta) Hitrost doze (μSv/h) 1 m od točkastega vira aktivnosti 1 MBq
TVL (tenth-value-layer) Debelina snovi, ki zmanjša število vpadlih fotonov na desetino

## Slide 33: Primer izračuna potrebne svinčene zaščite
Ocenimo debelino svinčenega ščitnika za 30 GBq vir Tc-99m. Hitrost doze na razdalji 1 m naj bo 2 μSv/h
-konstanta: 0.017 μSv/h*MBq
TVL: 0.9 mm svinca
Hitrost doze ob nezaščitenem viru: 0.017*30000=510 μSv/h
Hitrost doze je potrebno zmanjšati 255-krat,
(1/10)n=1/255 -> n=2.4
potrebujemo 2.4 TVL=2.2 mm svinca.

## Slide 34: Ščitenje viale
560 mGy/h
1 mGy/h
Tc-99m
10 GBq
10 ml
2 mm svinca

## Slide 35: Ščitenje ob stiku s pacientom
Premični ščit
Svinčen predpasnik/plašč: 0,25-0,35mm svinca
Primer preiskave Doza(mSv)
brez plašča s plaščem
Skelet (400 MBq, 99mTc) 2.2 1.0
Markirani eri. (800 MBq, 99mTc) 4.7 2.2
Drugo (100 MBq, 99mTc) 0.4 0.2

## Slide 36: Ščitenje virov
Zaščitni kontejnerji
- za brizge
- za radioaktivne odpadke
Zaščitne stene
- prozorne (svinčeno steklo)
- neprozorne (svinec)

## Slide 37: Zaščitna sredstva, ki preprečujejo kontaminacijo
Rokavice
Obleka
Obutev
Očala

## Slide 38: Zaščitna sredstva glede na vrsto vira
Nizkoenergijski gama sevalci (Tc-99m): snov, ki atenuira fotone (svinčeni kontejnerji, zasloni, predpasniki, očala, ščitniki za brizge)
Visokoenergijski gama sevalci (I-131): dovolj debela snov, ki atenuira fotone (svinčeni kontejnerji, stene, ščitniki za brizge)
Beta sevalci (Y-90, tudi I-131, Lu-177): plastične ščite z nekaj mm debelo steno
Pozitronski sevalci (F-18): dovolj debela snov, ki zaustavlja fotone z energijo 511 keV (svinčeni kontejnerji, svinčene ali betonske stene)
Pri vseh vrstah vira: poleg zaščite pred zunanjim obsevanjem uporabljamo tudi zaščitna sredstva, ki preprečujejo kontaminacijo (delovna obleka, rokavice, obutev, maska, očala)

## Slide 39: Zaščitni ukrepi
Z viri IO sevanj smejo delati osebe, ki imajo ustrezno izobrazbo in izpolnjujejo zdravstvene pogoje
Delavci morajo opraviti predpisan zdravniški pregled
Delavci morajo nositi delovno obleko in obutev
Delavci morajo nositi osebni dozimeter
Pri neposrednem delu z viri sevanja (pacienti, odmerki radiofarmakov, testni viri) je potrebno uporabljati zaščitna sredstva.

## Slide 40: Zaščitni ukrepi
Ob viru IO sevanja se zadržujemo le če je to potrebno
Omejitev vstopa v prostore, kjer se hranijo viri
Delovne površine morajo biti prilagojene tako, da je kontaminacija lahko odstranljiva
Radioaktivne odpadke odvržemo v ustrezne kontejnerje. Po potrebi se ti odpadki starajo.
Ob sumu na kontaminacijo je potrebno izvesti meritev delovnega mesta ali osebja, ter po potrebi izvesti dekontaminacijo

## Slide 41: Znanja potrebna za odgovorno delo v okolju IO sevanja
Seznaniti se je potrebno z:
Delovnim postopkom
Lastnostmi radioaktivnega vira
Zaščitnimi ukrepi
Zaščitnimi sredstvi
Možnostjo nesreč
Ukrepanju v primeru nesreč

## Slide 42: Zaščitna sredstva pri odpiranju pošiljk
Zaščitna sredstva:
Zaščitna obleka, obutev
Rokavice
Merilnik sevanja (kontaminacije)
Zaščitne stene
Prijemalke ...
Lahko pride do
poškodbe
kontaminacije
aktivnost je lahko visoka

## Slide 43: Zaščitna sredstva v vročem laboratoriju
Zaščitna obleka in obutev
Svinčen plašč ?
Rokavice
Svinčen kontejner za stekleničke
Ščitnik za brizge
Okno in svinčenega stekla
Svinčen kontejner za rad. odpadke
Prijemalke ...
Merilnik sevanja - hitrosti doze
        - kontaminacije
Staničevina
Pribor za dekontaminacijo

## Slide 44: Zaščitna sredstva pri aplikaciji radioaktivnih odmerkov
Ščitnik za brizge
Zaščitna obleka in obutev
Svinčen plašč ?
Rokavice
Svinčen kontejner za rad. odpadke
Merilnik sevanja (kontaminacije)
Staničevina
Pribor za dekontaminacijo

## Slide 45: Zaščitna sredstva pri PETu
Visoka energija fotonov
Zaščitna sredstva iz debele plasti svinca
Zaščitna sredstva, ki preprečujejo kontaminacijo

## Slide 46: Zmanjšanje tveganja za kontaminacijo
Skrbimo za dobre pogoje dela (dovolj prostora, brez odvečnih predmetov...)
Optimiziramo delovne postopke
Ne jemo, kadimo itd. pri delu z viri
Uporabljamo zaščitne rokavice in oblačila

## Slide 47: Dekontaminacija
V primeru kontaminacije moramo izvesti dekontaminacijo
Osebna dekontaminacija ima prednost pred dekontaminacijo delovnega mesta
Osebna dekontaminacija: - ob pomoči sodelavca z monitorjem kontaminacije ugotovi kontaminirane dele telesa in obleke - odstrani kontaminirane dele obleke (shrani, označi) - kožo umij z blagim milom in mlačno vodo, ponovi dokler meritev ne pokaže sprejemljivo nizke vrednosti - kontaktiraj odgovorno osebo za varstvo pred sevanji in izpolni poročilo o (de)kontaminaciji
Dekontaminacija delovnega mesta: - omejitev širjenja kontaminacije - na razlitje položi vpojni papir - površino pobriši s krožnimi potezami – proti središču - izvedi meritev, ponovi brisanje... - po potrebi zaščiti in označi kontaminirano površino - obvesti odgovorno osebo za varstvo pred sevanji

## Slide 49: Nadzor izpostavljenosti sevanju
Osebni nadzor
(efektivna doza, doza na prste, kontaminacija)
Delovno okolje
(hitrost doze, kontaminacija)
NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI

## Slide 50: Osebni nadzor izpostavljenosti
Delodajalec mora zagotoviti:
  izvajanje nadzornih ukrepov
  meritev in ocene izpostavljenosti na delovnih mestih na različnih področjih in delovnih pogojih
  osebna dozimetrija
Namen:
  nadzor izpostavljenosti
  ovrednotenje delovnih postopkov
  prepoznavanje visokih doz

## Slide 51: Vrste osebnih dozimetrov
film
termoluministenčni
dozimetri (TLD)
”elektronski” dozimetri

## Slide 52: Termoluminiscenca
Termoluministenčna snov
segrevamo
izsevana svetloba
fotometer

## Slide 53: TLD

## Slide 54: Whole Body Counter (WBC)
Preverjanje notranje kontaminacije določanje vrste izotopov
aktivnosti izotopov
Izračun prejete doze

## Slide 55: Program nadzora sevanja v delovnem okolju
Pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti in dovoljena za uporabo vira sevanja
Polletni pregledi klinike (ZVD)
Občasni obiski inšpektorja (Uprava za varstvo pred sevanji, Ministrstvo za zdravje)
Notranji monitoring

## Slide 56: Notranji monitoring
Pogostost meritev sevanja v delovnem okolju določimo tako, da zagotavlja:
Ovrednotenje sevalnih pogojev na vseh deloviščih
Oceno izpostavljenosti v nadzorovanem in opazovanem območju
Odvisna je od pričakovane stopnje sevanja in aktivnosti prisotnih virov na nekem delovišču
Merimo hitrost doze (µSv/h) in/ali kontaminacijo (Bq/cm2)

## Slide 57: Merilni instrumenti za nadzor sevanja v delovnem okolju

## Slide 58: Preverjanje kontaminacije delovne površine
Površino obrišemo z vpojno krpico, ki jo lahko omočimo z vodo ali alkoholom. Krpico pomerimo v prostoru, kjer ni prisotnih virov sevanja, s kontaminacijskim monitorjem.
(cps-BG)/(Ec*Ew*A) = kontaminacija (Bq/cm2)
cps: meritev vzorca (sunki/sekundo)
BG: ozadje
Ec: izkoristek števca (cps/Bq)
Ew: izkoristek brisa (assumed to be 0.1)
A: obrisana površina (cm2)

## Slide 59: informacije dostopne na internetu
www.radioaktivnost.si
www.ursjv.gov.si/
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/index.htm

## Slide 60: Ključni parametri zaščite pred sevanji