## Slide 1: Viri sevanja v medicini
Uroš Čotar, univ. dipl. fiz.,
odgovorna oseba za varstvo pred sevanji
Onkološki Inštitut, Ljubljana

## Slide 2: Vsebina
Definicija
Uporaba
Viri na oddelkih:
NM
RTG
BRT
TRT
EVPIS
BIO

## Slide 3: Definicija
Odprti viri (open sources): možna je kontaminacija (razlitje, razsutje, ingestija, inhalacija).
Sem spadajo tudi raztopine v steklenih in plastičnih posodah.
Lamele na kobaltovem obsevalnem aparatu (DU)
Zaprti viri (sealed sources): kontaminacija ni možna. Ščit je dovolj močan.
Radioaktivni viri
Naprave s pospeševalno cevjo

## Slide 4: Uporaba
Diagnostika
Terapija
Interne kalibracije, preizkušanje naprav
Raziskovalna dejavnost

## Slide 5: Odprti viri (open sources)
Oddelek nuklearne medicine
Diagnostika: Tc-99m, I-123, I-131, In-111, Ga-67, F-18
Terapija: I-131, Sr-89, Sm-153, Y-90,
Ra-223 (α sevalec)

## Slide 6: Odprti viri - diagnostika (1)
Priprava radiofarmaka: vroči laboratorij
Radiofarmak se aplicira bolniku in porazdeli po telesu
Slikanje s kopičenjem radioizotopa v posameznih organih (limfni sistem, ščitnica, kosti...)

## Slide 7: Odprti viri - diagnostika (2)
Najpogostejši izotopi : Tc-99m, I-131, F-18
Kratki razpolovni časi : nekaj ur do nekaj dni
Aktivnosti do 1100 MBq: ambulantna obdelava bolnika
po slikanju na γ kamerah gre bolnik lahko domov

## Slide 8: Odprti viri - terapija
Oralno v obliki kapsul ali v tekoči obliki (primer: I-131 pri karcinomu ščitnice)‏
Aktivnosti: do 7.4 GBq
Bolnik je hospitaliziran 3 dni na BRT oddelku (jodove sobe)
Aktivnost pada zaradi razpada izotopa in izločanja (fizikalni in biološki razpolovni čas)
Zakonska omejitev za odpust: 800 MBq preostale aktivnosti (50 µSv/h na razdalji 1m)

## Slide 9: Razpolovni časi
74 dni
Ir-192
29 let
Sr-90
2.6 let
Na-22
10.5 let
Ba-133
30 let
Cs-137
270 dni
Ge-68
270 dni
Co-57
< 2h
11 dni
F-18
Ra-223
50.6 dni
Sr-89
3.3 dni
Ga-67
8 dni
I-131
13 h
I-123
6h
Tc-99m

## Slide 10: Dozimetrija
Obvezna uporaba TL dozimetra (mesečni odčitki)
Uporaba ročnih in prstnih dozimetrov za določitev ekvivalentne doze na ekstremitete
Uporaba elektronskega dozimetra z nastavljivim alarmom predvsem za opozarjanje na visoko dozno hitrost

## Slide 11: PET-CT

## Slide 12: Mesečne ekvivalentne doze na roke pri pripravi radiofarmakov

## Slide 13: Ekstremi
efektivna mesečna doza 2,3 mSv – april 2008
ekvivalentna mesečna doza na roke 22 mSv – februar 2010
efektivna mesečna doza 3.8 mSv – maj 2011 (nenamerno obsevanje dozimetra?)
ekvivalentna mesečna doza na roke 42 mSv – september 2012 (nenamerno obsevanje dozimetra?)
efektivna mesečna doza 2,3 mSv – april 2018

## Slide 14: Dozne ograde in dozne omejitve
Dozna omejitev: 20 mSv na leto (povprečno 1.6 mSv na mesec)
Prekoračenje ograde 1.6 mSv na mesec:
obvestilo URSVS,
iskanje vzroka in odprava le tega,
revizija OVID
Dozna ograda 0.5 mSv, ob prekoračitvi obveščanje URSVS

## Slide 15: Kaj je zvišalo doze delavcem NM?
Uvedba preiskave PET-CT
Povečanje števila preiskav – do 8 dnevno (naročena aktivnost za zadnjega pacienta je 10x višja kot aplicirana, tipično do 10 GBq, maksimalno 20 GBq ) – zakaj?
Neučinkovita zaščita za fotone 511 keV

## Slide 16: Primeri zaščite

## Slide 17: Odprti viri – radioaktivni odpadki
Odprti viri v medicini so kratkoživi –
razpolovni čas je krajši od 8 dni (za I-131)
Najbolj problematičen odpadek predstavljajo:
- neporabljen radiofarmak
- injekcijske igle
- Tc-99m generatorji
Shranjevanje v posebnih sodčkih, v skladišču radioaktivnega materiala
V vrečah se hranijo smeti in perilo z BRT oddelka iz “jodovih sob”
Iznos: najprej pregled pooblaščene inštitucije, nato opustitev nadzora ali v CS RAO

## Slide 18: Radioaktivni odpadki – skladiščenje

## Slide 19: Radioaktivni odpadki - tekoči
Hranjenje minimalno 2 meseca
Odvzem vzorcev in merjenje specifične aktivnosti (zakonsko določilo uredba UV1, tabela 3)
Izpust

## Slide 20: Zaprti viri (sealed sources)
Diagnostika:
rentgen, CT, mamograf, premični rentgen, mamotom
Terapija
linearni pospeševalnik - Linac
terapevtski rentgen (Gulmay)
radioizotopi: Ir-192 in Sr-90 (BRT), Co-60 (TRT odstranjen avgusta 2010)
Interne kalibracije in preizkušanje naprav (NM):
γ kamere: Co-57, Cs-137, Ba-133
PET/CT: Na-22, Ge-68
Raziskave:
Rentgen: Gulmay Darpac 3225

## Slide 21: Značilnosti virov s pospeševalno cevjo
Sami po sebi ne sevajo (v prostoru ni sevanja, ko je aparat izključen)!
Dostop je možen tudi za nesevalne delavce
Ni kontaminacije
Ni radioaktivnih odpadkov
Toda: RTG napravo in cev je potrebno strokovno uničiti

## Slide 22: Stacionarni rentgenski aparati

## Slide 23: CT – računalniška tomografija

## Slide 24: Mamografija

## Slide 25: Vakuumska biopsija

## Slide 26: Premični aparati

## Slide 27: Brahiradioterapija (BRT)
Brahiradioterapija (BRT) = zdravljenje z radioaktivnimi viri na telesu ali v telesu
Izotopi: Sr-90 (β sevalec), Ir-192 za PDR in HDR (γ sevalec)
Aktivnosti:
Sr-90 do 1GBq,
Ir-192 do 450 GBq !!!

## Slide 28: Način vstavljanja
Ročno: Sr-90
Naknadno: vir Ir-192 vstavijo naknadno (after-load) poseg je računalniško krmiljen

## Slide 29: Aplikatorji Sr-90

## Slide 30: Napravi za PDR in HDR

## Slide 31: Sevalna obremenitev delavcev na brahiterapiji in nuklearni medicini
Brahiterapija:
srednje sestre:
1997: 5.8 do 10.6 mSv
2004: do 2.5 mSv
2007: do 1.3 mSv
2010: < 1 mSv
višje sestre:
1997: 2.0 do 4.0 mSv
2004: 0.6 do 1.1 mSv
2007: do 1.1 mSv
2010: < 1 mSv
Izotopni laboratorij:
priprava radiofarmaka:
1997: 3.4 mSv
2004: 1.0 mSv
2007: 0.9 mSv
2010: 1 mSv
aplikacija radiofarmaka:
1997: do 11.3 mSv
2004: do 2.6 mSv
2007: do 2.5 mSv
2010: 5 mSv
2013: 6.5 mSv

## Slide 32: Kaj je znižalo osebne doze delavcev na BRT?
Uvedba after-load obsevalnih tehnik
Manjše število ročnih aplikacij
Dobra zaščita prostorov, kjer se pripravlja in izvaja terapija.
Profesionalen odnos do dela z viri sevanja in občutek za prepoznavanje resnično nevarnih situacij.

## Slide 33: Teleterapija
Zdravljenje z obsevanjem na daljavo
Teleradioterapevtska naprava = zaprt terapevtski vir sevanja, ki ni vstavljen v telo bolnika
Hitrosti doze v primarnem snopu: 1-2 Gy/min
Oprema na Onkološkem inštitutu
8 Linacov
1 300kV RTG (Gulmay)
3 simulatorji
(teleterapevtski vir s Co-60 Theratron - odstranjen avgusta 2010)

## Slide 34: Značilnosti TRT naprav
Zelo visoke hitrosti doze; smrtna doza (5 do 10 Gy) v nekaj minutah
Potreba po dobri zaščiti prostorov (zunaj nad pospeševalniki še vedno 2 mSv/h)
Osebja med terapevtskim posegom ni v obsevalnem prostoru

## Slide 35: Linearni pospeševalniki - Linaci
so naprave, ki proizvajajo visokoenergijske fotone ali elektrone
Energije : 4-18 MeV za elektrone in 6-15 MV za fotone (Onkološki Inštitut)‏
Možne energije do 25 MeV
Hitrost doze v primarnem snopu: poljubno prilagajamo, ponavadi 1-2 Gy/min

## Slide 36: Obsevanje z visokoenergijskimi fotoni
Velika prodornost
Build-up efekt
Osebna zaščita ni smiselna
Dobra zaščita prostora (tudi pred nevtroni) za energije nad 10 MeV

## Slide 37: Linearni pospeševalnik Varian
Aparata 6 in 8 sta visokoenergijska (15 MV fotoni)
Aparata 1 in 2 sta nizkoenergijska (6 MV fotoni)

## Slide 38: Linearni pospeševalnik ELEKTA Sinergy
Energije fotonov:
6 MV
15 MV
Energije elektronov:
- 6, 9, 12, 15 in 18 MeV

## Slide 39: Varian Novalis TX

## Slide 40: Obsevalnik Theratron - Co-60

## Slide 41: Radioizotop Co-60
Razpolovna doba
  5.26 let
energija sevanja
  1.17 in 1.33 MeV
prodornost:
  TVL = 25 cm betona

## Slide 42: Vir sevanja Co-60
Izotop je pridobljen v reaktorju z (n, γ) reakcijo
Aktivnost ob dobavi: 270 TBq
Aktivnost pred odstranitvijo 110 TBq (najmočnejši vir v Sloveniji)
Vir je v dvojni zavarjeni kapsuli, ki preprečuje puščanje

## Slide 43: Prerez Theratrona

## Slide 44: Kalibrirani zaprti viri za interne kalibracije

## Slide 45: Kalibrirani zaprti viri za interne kalibracije

## Slide 46: Raziskovalna dejavnost
Obsevanje celičnih in tkivnih vzorcev ter poskusnih živali
RTG aparat Gulmay Darpac 3225 (220 kV)
Hitrost doze:
v primarnem snopu: 2.2 Gy/min
nadzorni pult: < 1 μSv/h
Mesečne doze: nekaj μSv
Dodatna zaščita ni potrebna
Nadzor ni tako strog kot pri medicinskih posegih

## Slide 47: Gulmay Darpac 3225

## Slide 48
Zaključek
Hvala lepa za pozornost!
Vprašanja?